10 MeV 回旋加速器活化程度分析

10 MeV质子回旋加速器在进行放射性核素生产时，由核反应生成的大量中子和光子会造成加速器本体以及其外部屏蔽体的活化。以加速器在60 μA束流下每天工作2次，每次工作2 h估算，加速器本体和外围纯混凝土屏蔽体中，10年后的放射性核素活度见下表。

表 1 加速器运行10年后本体材料中放射性核素活度估算

| 核素 | 半衰期 | 活度/Bq | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3 | 12.33y | 6.68E+05 | 低 |
| C14 | 5703.9y | 8.70E+05 | 中 |
| Cr51 | 27.7d | 2.68E+06 | 低 |
| Mn54 | 312.2d | 1.03E+08 | 中 |
| Mn56 | 2.58h | 5.55E+08 | 低 |
| Fe55 | 2.75y | 2.70E+11 | 中 |
| Fe59 | 44.5d | 1.31E+10 | 中 |
| Co60 | 5.27y | 1.97E+04 | 高 |
| Ni63 | 101.27y | 2.86E+07 | 中 |
| Ni65 | 2.52h | 3.28E+07 | 低 |
| Cu64 | 12.7h | 5.43E+11 | 低 |

运行10年后加速器本体材料中高、中、低毒性核素的比活度分别约为2.98E-02、4.29E+05、8.24E+05 Bq/g。

如果加速器外部设置纯普通混凝土屏蔽体，屏蔽体内产生的放射性核素见下表。

表 2 屏蔽体运行10年后本体材料中放射性核素活度估算

| 核素 | 半衰期 | 活度/Bq | 毒性 |
| --- | --- | --- | --- |
| H3 | 12.33y | 1.22E+05 | 低 |
| C14 | 5703.9y | 2.66E+06 | 中 |
| Na24 | 15h | 1.33E+11 | 中 |
| Si31 | 2.62h | 7.63E+09 | 低 |
| Cl36 | 3e5y | 2.38E+04 | 中 |
| Cl38 | 37.24min | 5.89E+03 | 低 |
| Ar37 | 35.04d | 1.70E+09 | 低 |
| Ar39 | 269.18y | 2.91E+08 | 低 |
| Ar41 | 1.83h | 6.62E+07 | 低 |
| K40 | 1.25e9y | 2.59E+03 | 低 |
| K42 | 12.36h | 1.68E+10 | 低 |
| K43 | 22.3h | 4.13E+05 | 低 |
| Ca41 | 9.95e4y | 2.28E+07 | 低 |
| Ca45 | 162.61d | 3.58E+09 | 中 |
| Ca47 | 4.54d | 6.94E+06 | 中 |
| Cr51 | 27.7d | 1.73E+03 | 低 |
| Mn54 | 312.2d | 1.62E+05 | 中 |
| Mn56 | 2.58h | 8.65E+05 | 低 |
| Fe55 | 2.75y | 1.35E+10 | 中 |
| Fe59 | 44.5d | 6.54E+08 | 中 |

屏蔽体的中、低毒性核素的比活度分别约为4.33E+03、7.45E+02 Bq/g。